包1：熏蒸治疗仪

- 一、技术核心要求

- 1.功能：具有利用药物煎煮后所产生的压力蒸汽，熏蒸机体达到治疗目的的作用。

- 2.关键性能：通道数：单通道（一个喷头）；液晶屏显示仪器的工作参数；熏蒸的高度和角度可以调整；熏蒸容器具有安全防护装置；具有浓度检测功能；具有超温、超压、缺水、防干烧保护机制，并具有声响提醒。

- 3.基本配置：主机、量杯、保险丝、空气开关、防回流安全隔离罩需配齐。

二、商务与服务底线

1.保修：整机全免费保修期不低于1年。

2.服务：报修后2小时内响应，4小时内安排专业技术人员上门，48小时内完成维修或更换（要求供应商在福建省内有服务能力）。

3.资质：产品须具备有效医疗器械注册证。

包2：婴儿床

通用技术要求：

1. 整体规格：整车外形尺寸为90cm×50cm×78cm-98cm（允差5%），结构紧凑合理，适配产科病房、产房等使用场景。

2. 婴儿盘配置：婴儿盘尺寸与整车匹配，可自由取放，便于清洁消毒与更换；采用透明塑料材质，内置海绵软垫，舒适安全。

3. 材质要求：主体框架采用钢制喷塑工艺，坚固耐用、防锈易清洁；升降立柱结构稳固，配件采用ABS工程塑料，安全环保。

4. 调节功能：整车高度可在78cm-98cm范围内调节，通过按压式手把操作，轻松实现母婴互动；车体可前后倾斜，倾角0°~±30°内任意定位，有效防止婴儿溢奶。

5. 结构设计：底盘护罩设凹槽结构，可临时放置洗浴、护理用品，使用便捷；整体结构稳固，承重安全可靠。

6. 脚轮与刹车：四角配置脚轮，移动灵活；配备独立刹车装置，制动稳定、锁紧可靠，保障使用安全。三、通用要求（假车/空车通用）

• 表面：抗菌易清洁

• 标识：可配序号牌，清晰不褪色

• 环保：无异味、符合医用级别母婴环保标准

7.配置：

床身：1只

静音轮：4只带刹车

升降气弹簧：1只

升降立柱罩壳：1只

倾斜气弹簧：1只

床垫：1只

婴儿盆：ABS透明婴儿盆1个

包3：监护仪上墙支架

适配迈瑞N12、N1、T1监护仪配套的墙上支架。

1. 物理与承重参数：

- 1.1标准规格：需符合VESA标准（通常适用于100×100mm或100×200mm孔位）。

- 1.2承载重量：需满足N12监护仪自重（约5.5-6kg，含电池及模块）+ 附件的安全负载，原厂支架动态承重通常标称≥10kg。

- 1.3材质工艺：主体为铝合金/冷轧钢板，表面喷涂处理，确保强度及耐腐蚀。

2. 安装与调节规格：

- 2.1墙壁固定板：通常需要安装在实体承重墙上，使用M8或M10膨胀螺栓固定。

- 2.2延伸臂：墙架可能包含长短不同的延伸臂（如150mm-300mm可选），以便于医护人员观察和操作。

- 2.3倾斜与旋转：具备多角度调节功能，通常支持±15°~90°的俯仰摆动和±90°的水平旋转。

3. 兼容与走线设计：

- 3.1适配性：专用支架背面预留了与N12、N1、T1 底部固定螺孔完全贴合的定位孔，确保锁定后稳固不晃动。

- 3.2线缆管理：支架侧边或背板通常设计有理线槽或线夹，用于固定心电导联线、电源线等，避免缠绕。

- 3.3转运衔接：部分支架支持一键快拆功能，便于将N1从墙上支架取下安装到转运担架或床旁。

- 由于N1、T1常用于转运及床旁，需配备底座，且支架的锁紧机构尤为关键。安装时需确保快装板与主机锁死无误，防止设备意外滑落。

包4：妇科检查床

一、技术核心要求

1. 基本功能与结构：机械升降，具备背板、臀板独立调节功能。配有可灵活拆卸的搁腿架及污物盆，满足妇科常规检查、活检及小型宫腔操作需求。

2.关键参数与材质：床面承重≥150kg，升降范围650mm-900mm。背板上折角度≥60°，下折角度≥5°；臀板前后倾角度≥15°。床体采用304不锈钢材质，床面采用高密度海绵+优质医用PU皮，防水、易清洁、防污防臭。

3.基本配置：机械升降床身、背板/臀板、遥控器、电源线、不锈钢污物盆、分体式搁腿架（含硅胶垫）、初装床垫。

二、商务与服务底线

1.保修：整床全免费保修期不低于2年。

2.服务：报修后2小时内响应，24小时内上门（要求供应商在福建省内有常驻维修点或工程师）。

包5：全自动中药制丸机

1.制丸范围：至少满足蜜丸、水丸、水蜜丸、浓缩丸的制备。

2.制丸直径：≥3-12mm，且同时配4mm和6mm两种模具。

3.生产能力：≥3-50kg/h。

4.出条：≥1-3根。

5.设备电压：380V。

6.设备总功率：≥2500W。

7.制丸要求：丸形圆、剂量准、崩解快、出条光滑。

8.售后：整机全免质保3年。

包6：中药包衣机

1.包衣锅直径：≥600mm。

2.生产能力：能达到15kg/次。

3.包衣锅转速：最高应能达到30r/min。

4.设备总功率：≥3KW。

5.设备功能:锅头及外壳采用304不锈钢制造，包衣锅采用可调速，数码显示转速；热风温度任意设置，数字显示，设置后自动恒温，配有电控箱。

6.其他：带喷枪。

7.售后:整机全免质保3年。

包7：卡式灭菌器（综合评分）

一、参数

1、适用于手术室的小型手术器械的灭菌。

2、整个灭菌过程≦10分钟。

3、设计压力≧0.28Mpa。

4、灭菌温度选择覆盖：121℃一134℃。

5、灭菌程序包括：非包裹器械程序、包裹性器械程序、非金属类器械程序、S级灭菌程序（内窥镜）。

6、记录方式：内置打印机，在打印机缺纸情况可自动存储整个灭菌流程的数据，当安装打印纸后自动将数据打印出来，包括日期、时间、过程参数。

7、界面显示：能显示温度、压力、时间、运行状态、故障报警等情况。

8、记录内容：程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间等内容。

9、信息保存：灭菌参数、灭菌记录、灭菌报警数字化保存，可U盘、打印机多方式输出，可记录灭菌人员、锅炉、锅次。

10、灭菌流程：置换、正压脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制。

11、安全保护：有超温保护装置、超压保护装置、过流保护装置等安全装置。

12、灭菌内腔尺寸(mm)：≧490X180X80，允差5%。

13、灭菌盒材质：304不锈钢。

14、储水装置：内置水箱，带低水位检测装置，防止蒸发器干烧，水箱总容积≧4L。

15、最低配置要求：废水箱1个；说明书2份；灭菌盒2个；卡式灭菌设备1台；密封圈2条 。

二、售后服务

1、质保期≥3年。

2、服务：报修30分钟内响应，24小时内上门服务。

包8：医用电子皮肤镜影像系统

一、参数

1、全高清图像采集，不小于500万像素。

2、配置50/200倍镜头。支持非偏振光法、偏振光法和浸润法三种方法一体式镜头采集。

3、相机有效像素不小于2400万像素，可自动对焦。

4、液晶显示屏像素≥18万，触摸屏。

5、病例图谱（≥1000张）。

6、高清成像，HDMI输出，可传输1080P（30-65）fps视频流。支持HDMI、USB接口。

7、有辅助分析模型（色素分析、毛发分析），辅助工具等功能，可报告编辑及打印。

8、可自动统计分析数据，有患者检查记录回访与跟踪，可备份导出。

9、系统可登记病人信息、检查信息、病人主诉、临床诊断及病史，有快速复查功能及复诊提示。

10、支持院内诊室联网通过医生报告端访问皮肤镜影像系统数据。

11、最低配置：电子皮肤镜1台、皮肤镜影像管理软件1套、镜头1个、计算机1台、显示器1台、连接线1条、电源线1条 、相机1台、打印机1台、隔离变压器1个、台车1台。

二、售后服务

1、质保期：不少于3年，终身维修。

2、服务：报修2小时内响应，24小时内可达到现场并提供维修。

3、提供技术支持（终身软件免费升级），免费安装调试、免费培训、长提提供良好稳定的技术支持。

包9：双目生物显微镜参数配置

一、参数

1.  研究级显微镜主机，可做明场观察；可选配观察方式：暗场、偏光、相差、荧光、微分干涉等。

2.  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm。

3.  调焦：载物台垂直运动方式距离≥25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米；

4.  宽视野三目镜筒，倾斜角度30度，视野数≥22，可三档分光。

5.照明装置：具有光强预设、管理功能，高亮度白光LED ，功率≥14W，使用寿命≥50000小时。

6.  物镜：高分辨率、高透过率万能平场消色差物镜

4X （N.A.≥ 0.10，W.D. ≥18.5）

10X（N.A. ≥0.25，W.D. ≥10.6）

20X ( N.A. ≥0.40, WD ≥1.2 带可伸缩弹簧保护套)

40X（N.A.≥ 0.65，W.D. ≥0.60 带可伸缩弹簧保护套）

7. 载物台：右手载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损，带手柄延长炳，配双玻片夹片器，1或2片玻片均可同时镜下观察。

8. 目镜：10X宽视野目镜，视野数≥22mm，双目屈光度可调。

9.  聚光镜：数值孔径≥1.1，工作距离≥ 0.7 毫米（浸油）， 4X-100X 物镜切换时无需摇动聚光镜。

10.  物镜转换器：≥六孔编码专用物镜转换器。

11.  可升级荧光：要求将来可本地化升级增加荧光装置，单层荧光激发块转盘位置≥8组，具备复眼荧光照明技术。

12. 后期可本地化升级≥20人共揽显微镜。

13. 配≥2000万像素相机，含软件和接口，可免费对接医院Lis系统。

二. 售后服务

1. 质保期：≥3年。

2. 售后服务：报修60分钟内响应，可在24小时内上门服务。

包10：洁净电热蒸汽发生器

1．设备工作参数要求：额定工作电压：380 V / 50 Hz；额定电功率：≤120kW；额定产气量≥160 Kg/h；设计压力：≥ 0.70MPa。

★2. 设备容积：40±1 L，提供设备铭牌复印件予以佐证。

3．外形尺寸(长×宽×高) ≤ 1300×830×1900(±5mm)；可与现有使用的设备配套使用，并免费提供与现有设备对接安装调试服务（避免因压力不均匀导致设备负载过大）。

▲4. 器身材质：应采用不锈钢材质，采用多管贯流式结构，经气体保护焊接而成，提供产品结构图予以佐证。

应具有控制压力开关和安全压力开关，超压自动切断设备总电源。

加热管分级启动：采用分组式加热管，分级启动，防止启动瞬间电流过大产生电弧；产汽速度更快，开机至达到额定压力（0.65Mpa），用时≤10分钟。

7. 加热管每累计加热一定时间后，应自动排污阀打开一定时间，定期自动排出的水中的沉淀物，提高蒸汽洁净度，定期排污周期时间可调。

8．水位观察：应采用磁力感应，有水位线，能清晰直观看出水位高低，有水无水分界清晰。

★9.所报产品制造商须具有中华人民共和国特种设备生产许可证（提供承诺函承诺中选后提供证书扫描件，或直接提供产品制造商的特种设备生产许可证扫描件均可），许可项目包含：压力容器制造（含安装、修理、改造）并有注明具备所制造产品设计能力。

★10.售后及培训：售后人员及培训人员需具备《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》，要求售后人员报修60分钟内响应，可在24小时内上门服务。

11.最低配置：主机1个、安全阀1个。

12.质保期≥3年。

包11：静脉显像仪

1.光源类型:近红外光。

2.电离辐射：没有。

3.投影仪分辨率≥854*480像素。

4.投影图像颜色:黑白、绿、绿反、红、紫、紫反等颜色。

5.投影亮度:多档投影亮度。

6.图像解析速度≥30帧/秒。

7.最小可识别血管直径≤1mm。

8.波长范围覆盖750~950 nm。

9.最大探测深度：12mm。

10.休眠功能:无操作30分后可以进入休眠功能。

11.显示屏LED显示。

12.电池续航，续航不少于4小时。

13.维保不少于3年。

14.配有支架，可拆卸。

包12：中药炒药机

1.炒药方式：滚筒式。

2.转速：变频调速。

3.设备总功率：≥12KW。

4.工作量：≥10-80kg/h。

5.电机功率：≥0.75KW。

6.筒体：不锈钢材质。

7.售后:整机全免质保3年。

包13：软管灌装封尾机

1.罐装量：应能达到250ml。

2.封口速度：应能达到5次/min。

3.封口直径：应能达到50mm。

4.软管高度：应能适配高度达210mm的软管。

5.灌装精度：±1％。

6.灌装嘴材质：不锈钢。

7.电压：220V或380V。

8.设备总功率：≥2500W。

9.设备功能：自动罐装、封口，罐装计量精准、不飞溅、不溢流。

10.售后:整机全免质保3年。