包1：医用全自动玻璃破碎机

一、技术核心要求

1.设备用途：专用于麻醉药品、第一类精神药品等毒麻药品空安瓿/玻璃药瓶密封粉碎销毁，能粉碎不同大小的安瓿及西林瓶及附属金属，满足毒麻药品全流程闭环自控管理合规要求。

2.关键性能:

(1) 电机转速：2000r/min～3500r/min，转速稳定

(2) 材质要求：机身及物料接触部分为316不锈钢，刀片为高强度合金钢

(3) 整机重量：15kg～50kg，使用电压：220V市电

(4) 料仓直径：20cm～30cm，适配日常批量粉碎需求

(5) 结构设计：全密封腔体，防碎屑/粉尘外溢；支持0°～90°倾斜出料，无残留

(6) 安全配置：含过载保护、开盖停机功能，无碎屑飞溅风险

(7) 基础配置：主机1台、专用开关1个、电源线1根、合金钢刀片1套，无必备耗材

3.噪音：工作时的音量控制50分贝以内。

4.稳固底座：能保证工作时机器的稳定。

二、商务与服务底线

1.保修：电机全免费保修期不低于 3 年（报价相同的由保修期长者中选）。

2.服务：报修后 2 小时内响应，24 小时内上门（要求供应商在福建省内有服务能力）。

3.报价须提供单次单台粉碎机的刀片更换费用（含人工费用）。

包2：空安瓿粉碎机

一、技术核心要求

1.设备用途：专用于麻醉药品、第一类精神药品等毒麻药品空安瓿/玻璃药瓶密封粉碎销毁，能粉碎不同大小的安瓿及西林瓶及附属金属，满足毒麻药品全流程闭环自控管理合规要求。

2.关键性能:

(1) 电机转速：2000r/min～3500r/min，转速稳定

(2) 材质要求：机身及物料接触部分为316不锈钢，刀片为高强度合金钢

(3) 整机重量：15kg～50kg，使用电压：220V市电

(4) 料仓直径：20cm～30cm，适配日常批量粉碎需求

(5) 结构设计：全密封腔体，防碎屑/粉尘外溢；支持0°～90°倾斜出料，无残留

(6) 安全配置：含过载保护、开盖停机功能，无碎屑飞溅风险

(7) 基础配置：主机1台、专用开关1个、电源线1根、合金钢刀片1套，无必备耗材

3.噪音：工作时的音量控制50分贝以内。

4.稳固底座：能保证工作时机器的稳定。

二、商务与服务底线

1.保修：电机全免费保修期不低于 3 年（报价相同的由保修期长者中选）。

2.服务：报修后 2 小时内响应，24 小时内上门（要求供应商在福建省内有服务能力）。

3.报价须提供单次单台粉碎机的刀片更换费用（含人工费用）。

包3：血液透析机

- 全中文操作系统，12英寸以上液晶显示屏。

- 可提供多种透析模式，包括不限于可调钠序贯透析、单纯超滤等。

- ★具备容量平衡反馈控制系统，超滤精确满足行业标准，单个平衡腔容积≥100ml。

- ★具备红黄绿警示灯，要求位置醒目（如：位于支架上方），警示色要求色鲜艳明了，便于360°观察。

- 具备内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作≥40分钟。

- 支持肝素曲线。肝素泵注入流量范围覆盖：0～10ml/h 。

- ▲设备所涉及耗材为通用耗材，包括但不限于血液管路、血液滤过管路（血滤置换液补液管）、细菌过滤器、消毒液等，无专用耗材。

- 具有自动关机功能。

- ▲在线Kt/V功能，用于评价透析治疗的充分性。

- ▲具有在线无创血压监测，可自动检测和记录患者透析期间的心率、血压变化。

- ▲具有开放式网络通讯接口，可实现患者和设备的信息化管理。

- 技术参数：

- 12.1. 单泵血液透析机。

- 12.2. 动脉压监测范围覆盖：-500mmHg～600mmHg，精度达到：±10mmHg。

- 12.3. 静脉压监测范围覆盖：-500mmHg～600mmHg，精度达到：±10mmHg。

- 12.4. 跨膜压监测范围覆盖：包含-500mmHg～600mmHg，精度达到：±10mmHg。

- 12.5. 透析液流量范围覆盖：0，100mL/min～800mL/min。

- 12.6. 透析液温度范围覆盖：33℃～40℃，精度达到±0.5℃。

- 12.7. ▲透析液电导率范围覆盖：13.0mS/cm～18.0mS/cm，精度达到：±0.1 mS/cm。

- 12.8. 血流量： 0，30～600mL/min。

- 12.9. ▲超滤控制超滤范围覆盖：0～4000mL/h。

- 12.10. 气泡检测器：可监测＞0.02ML的气泡。

- 12.11. 漏血监测：可监测≤0.35mL/min的漏血(HCT32%)。

- 12.12. 消毒模式至少包括化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最高温度大于93℃。

- 13.维保不少于5年。

包4：血液透析滤过机

1.全中文操作系统，12英寸以上液晶显示屏。

2.可提供多种透析模式，包括不限于可调钠序贯透析、单纯超滤等。

3.★具备容量平衡反馈控制系统，超滤精确满足行业标准，单个平衡腔容积≥100ml。

4.★具备红黄绿警示灯，要求位置醒目（如：位于支架上方），警示色要求色鲜艳明了，便于360°观察。

5.具备内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作≥40分钟。

6.支持肝素曲线。肝素泵注入流量范围覆盖：0～10ml/h 。

7.▲设备所涉及耗材为通用耗材，包括但不限于血液管路、血液滤过管路（血滤置换液补液管）、细菌过滤器、消毒液等，无专用耗材。

8.具有自动关机功能。

9.▲在线Kt/V功能，用于评价透析治疗的充分性。

10.▲具有在线无创血压监测，可自动检测和记录患者透析期间的心率、血压变化。

11.▲具有开放式网络通讯接口，可实现患者和设备的信息化管理。

技术参数：

12.1. 双泵血液透析机。

12.2. 动脉压监测范围覆盖：-500mmHg～600mmHg，精度达到：±10mmHg。

12.3. 静脉压监测范围覆盖：-500mmHg～600mmHg，精度达到：±10mmHg。

12.4. 跨膜压监测范围覆盖：包含-500mmHg～600mmHg，精度达到：±10mmHg。

12.5. 透析液流量范围覆盖：0，100mL/min～800mL/min。

12.6. 透析液温度范围覆盖：33℃～40℃，精度达到±0.5℃。

12.7. ▲透析液电导率范围覆盖：13.0mS/cm～18.0mS/cm，精度达到：±0.1 mS/cm。

12.8. 血流量： 0，30～600mL/min。

12.9. 置换液流量：0，30～600mL/min。

12.10.▲超滤控制超滤范围覆盖：0～4000mL/h。

12.11. 气泡检测器：可监测＞0.02ML的气泡。

12.12. 漏血监测：可监测≤0.35mL/min的漏血(HCT32%)。

12.13. 消毒模式至少包括化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最高温度大于93℃。

13.维保不少于5年。

包5：牙科综合治疗机

一、主要技术参数

1.工作条件

（1）供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量≥55L/min。

（2）水源水压范围 0.20—0.40Mpa, 流量≥10L/min。

2.治疗椅

（1）靠背带有负角设计≥-5度，可用于病患休克时紧急治疗。

（2）靠背和坐垫采用一体式护腰坐垫，符合人体工程学设计，可以对患者腰部有良好的支撑，配备专业蝴蝶形靠背，肩部较窄，采用优质钢板的靠背外板。

（3）具备机椅互锁装置和防压装置，牙椅升降过程中遇阻停止，保证工作时的安全性。

（4）座椅升降范围最高≥800 mm，最低≤320 mm；座椅最大承重≥220 kg。

（5）折叠式双关节头枕，可单手进行调节，可调整角度≥360°；头枕伸缩长度和俯仰角度可无极调节，能适应于轮椅病人的治疗；头枕伸缩范围0-120mm，适用于不同年龄和不同身高的患者需求。

★（6）变频防抖系统；使牙椅在整个运行范围内运行平稳，体感舒适。在启动及停止运行时动作柔和，软启动缓升降；设备升降平稳，有效降低患者恐惧心理。

3.工作台

（1）微电脑控制系统，主控台配置≥3组，共≥9个预设记忆椅位；配置急救位，机椅联动漱口位，复位键，口腔灯开关，漱口水开关，冲盂水开关，水杯加热开关，座椅靠背运动按键。

（2）医生工作台动态器械挂架≥6个，预留有其他动态器械的加装位。工作台配内嵌式拉手，使用方便，配备气刹固定装置。工作台台面较大，置物空间充足。

（3）工作台由独立落地支柱支撑，避免出现机器重心不稳，工作台旋转范围更大。

（4）动态器械互锁：当一个动态器械工作时，其他动态器械被自动锁定，避免医生误操作影响正常工作。

（5）动态器械管路具有主动防回吸功能，降低交叉感染的几率。

（6）可通过微电脑控制系统进行一键式水源转换，即水瓶水与市政水源转换。

（7）工作台配有数字气压显示表，气压显示更加直观、精准；具有网络接口及SD卡槽，方便实现数字化治疗台维护诊断，固件升级等功能。

（8）配有锁屏键，按下锁屏键任何按键均无动作，可长按锁屏键解除，也可在锁屏状态下使用脚控进行快速解锁。

4.治疗箱

（1）一体式陶瓷痰盂，痰盂容水部分直径≥230mm，深度≥105mm；可≥90°旋转痰盂，方便患者吐痰。

（2）主箱体：主箱体采用注塑工艺，整机造型流畅、表面光滑、易于清洁，箱体可进行≥60°旋转，箱体门板采用易拆式设计，无需任何工具即可方便打开与关闭，方便维修和四手操作。

（3）配置热水系统，低压恒温防干烧热水器，水温维持在与人体温度相近。

5.助手位

（1）助手位动态器械挂架≥5个，挂架可≥90°旋转。关节连接臂，转动灵活，更多位置选择，有利于四手操作。

（2）双主控设计，助手位控制面板可控制漱口水开关、冲盂开关、复位、口腔灯开关、漱口水加热、≥3组记忆位、漱口位、急救位，最大化协助医生操作。

6.口腔灯

（1）LED口腔灯，光源柔和，独特的非直射式设计，减轻患者眼部的刺激感。

（2）三轴旋转，为各个治疗方位提供最佳照明。

（3）具备感应开关，把手方便拉伸、拆卸，便于清洗消毒，避免交叉感染。

7.感控

★（1）具备一键智能管道消毒功能，管道冲洗、消毒水注入及留存、消毒液清除等环节全部自动完成。整个消毒过程覆盖了主副三用枪、手机管、洁牙机管、漱口水管道、强弱吸唾管和痰盂下水管。

（2）整机用水管路采用管道抑菌技术，无需借助化学消毒可持续向水路中释放消毒因子抑制水管内细菌滋生及生物膜的形成。

★（3）医用级双离子空气消毒系统。

8.其他

（1）三级水过滤系统，可过滤掉≥40微米的杂质，多层的过滤，有效保护机器内部阀体及其他精密设备。

（2）微电子控制系统，可一键控制水电气开关，告别传统的物理拨杆。

9.医生椅多功能医师座椅符合人体工程学设计，铸铝材质五星脚，医用静音脚轮，座椅高度和靠背角度可调，靠背调整角度≥15°。

10.最低配置：三用枪 2 支、治疗机 1 台、牙科椅 1 张、口腔照明系统 1 套、一键智能消毒系统 1 套、医师座椅 1 张、主控操作系统 1 套、脚踏控制系统 1 套、助手单元 1 套、带过滤器自动恒温给水装置 1 套、强吸弱吸抽吸系统 1 套、三级水过滤系统（铜网过滤 + 水过滤器 + 热水杯过滤器）1 套。

11.质保期不少于5年，使用有效期不少于15年。

包6：牙片机（含辐射改造）

一、技术参数：

1、射线焦点：≤0.4mm。

2、管 电 压：70KV±10%。

3、管 电 流：2mA±20%。

4、整机重量：≤1.9Kg。

5、漏辐射率：1米处≤0.25mGy/h。

6、技术模式：采用高频X射线机技术，软射线更少，辐射更少。

7、曝光时间调节范围：最低单次曝光时间≤0.04S，最大单次曝光时间≥2S。

8、报警功能：具有故障自动检测，故障代码显示功能。

9、电池采用进口电芯动力电池，可使机器电压更加稳定。

★10、可选配移动支架，配遥控器使用。

11、具有童锁功能，防止误操作。

12、可实时查看拍片次数和总辐射剂量。

13、最低配置：主机1台，电源线1条，适配器1个，电池1个，限束器1个，遥控器1个。

14、报修60分钟内响应，可在24小时内上门服务。

15、质保期不少于5年，使用有效期不少于12年。

包7：角膜地形图仪

一：主机技术参数

测量方式：Placido锥（小锥头设计不受环境影响），

曲率半径范围：5.5mm-10.0mm

★测量覆盖范围：11mm ±0.05㎜

屈光范围：61.36D~33.75D

Placido环上测量点：360点/环

★总测量点数：≥10440点

AI辅助引导：具有AI辅助引导功能。

曲率半径平均偏差：±0.03MM

拍摄所用光源：LED 光源系统

二：数据采集系统

图像采集形式：医用CCD实时图像采集种类

3.数据传输连接方式：高速USB传输系统

三：数据软件系统

设备工作软件：中文界面，方便临床使用，需具有国内版权

具备地形图类型：标准图（轴向曲率图），瞬时曲率图，屈光图，高度图，3D图像模拟试戴图

地形图显示方式：具备单图，双图，四图，六图，差值图，子午线图，三维立体图，数值图，傅里叶分析等

四：其他辅助系统

1.PC	：一体式电脑

2.打印机：专业照片打印机

3.升降台：一体式标准静音系列。

最低配置：

1	角膜地形图仪主机

2	软件工作站

3	电脑工作站

4	打印机

5	电动升降台。

包8：综合验光仪

一、电脑视力检查器：

★1、测量范围：

球面透镜：-29.00~+26.75D  （步长：0.12D/0.25D/0.5D/1D/2D/3D）

柱面透镜：0.00~8.75D   （步长：0.25D/0.5D/1D/2D/3D）

柱镜轴位：0~180°     （步长：1/5/15/30/45°）

2、瞳距：远：48~80mm  近：45~75mm（步长：0.5/1.0mm，可以调整单眼瞳距）；

3、工作距离：35~70cm  步长:5cm；

4、棱镜：0~20Δ（步长：0.1Δ/0.2Δ/0.5Δ/1Δ/2Δ）；

交叉圆柱镜：杰克逊交叉柱镜0.25D  杰克逊交叉柱镜0.5D；

双重交叉柱镜（分离棱镜）；

检眼镜：+1.5D，+2.0D （测试距离67cm，50cm）；

5、辅助镜片：

针孔片：≤Ø1mm

马氏杆：右眼（水平马氏杆），左眼（垂直马氏杆）

红绿滤镜：右眼（红），左眼（绿）

偏光滤镜：右眼（135°，45°），左眼（45°，135°）

分离棱镜：右眼（≥6ΔBU），左眼（≥10ΔBI）

固视交叉柱镜：Jackson Cross Cylinder 杰克逊交叉柱镜±0.5D，Axis fixation 轴固定≥90°；

6、视觉：≥32视标。

二、自动视力表：

★1、图标：≥32个视标；

2、使用距离：≥1.1米；

3、图标挡板：单个、水平、垂直；

4、滤光功能：红绿滤光片；

5、图标转换速度：≤0.45秒；

6、电源：主机：110/220V  50/60Hz  遥控器电池；

7、待机时间：图标：3~10分钟 ；

8、画面上下调节：≥400mm；

最低配置：

1、主机   1台

2、投影仪  1台

3、升降台  1台

包9：非接触眼压计

1、测量范围	:0~60 mmHg （0~7.8 kPa）

2、量程设置	0-30mmHg / 1-60mmHg

3、测量精度	0.1 mmHg/1 mmHg（0.13 kPa）

4、工作距离	11 mm

5、移动行程	X:±42.5 mm，Y:±18 mm ，Z:±17 mm

6、喷气气压峰值	≤82.5 mmHg（11 kPa）

★7、测量方法	手动 / 单眼全自动 / 双眼全自动

8、测量次数	1次 / 3次

9、对准方法	深度学习模型找眼+瞳孔中心反射点精准对焦。

10、数据处理	根据测量波形剔除低置信度数据。

11、测量数据为3次时加权平均得出结果。

12、数据存储	内置病例系统，可追溯历史数据，呈现数据变化曲线。

13、数据可以表格形式导出。

★14、显示屏幕	≥9英寸彩色触摸屏

15、角膜补偿 	根据角膜厚度设置补偿功能

最低配置：

1、主机  1 台

升降台  1个

包10：全自动电脑验光仪

(一)大内置热敏打印机:自动打印切纸。

(二)大球镜度最小范围:士25.00D。

(三)大柱镜度最小范围:士12.00D。

(四)最小可测瞳孔直径:2.0mm。

(五)瞳距:10-85mm。

(六)角膜曲率半径最低范围:5mm-13mm。

(七)角膜散光最低范围:0.00-10.00。

★(八)Z图:显示屈光地形图。

★(九)移动操作:全自动跟踪。颚托操作:电动升降颚托。

★(十一)大操作模式:全自动/手动/单眼自动。

(十二)操作台操作:电动升降。

(十三)大软件:支持Dicom3.0协议，可免费接入医院HIS/PACS系统（不再收取任何额外费用）。

最低配置：

1、主机  1台

2、升降台   1个

包11：眼科裂隙灯显微镜检查仪

光学设计类型：交角体式

照明方式：上光源照明

显微镜总倍率：10X、16X

★视度调整范围：-6D~+6D (提供检验报告)

裂隙宽度：0~14（mm)连续可调

裂隙高度：1~14(mm)连续可调

瞳距最小调节范围：55mm-75mm

裂隙角度：0°~180°连续可调

滤色片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

裂隙前倾：5°、10°、15°、20°

★照明光源： 12V 50W卤钨灯(提供检验报告)

★设备使用年限：≥10年（提供证明材料）

最低配置：

光学体1个

照明臂1个

腮托架1个

电源盒1个

操作平台1个

对焦棒1根

防尘罩1个

说明书、装箱单1	套

十字螺丝刀1把

内六角扳手1把

呆扳手1	把

灯泡（12V 50W）1个

长反光镜1片

电源线1根

包12：医用生物数码显微镜

一	技术要求

1	光源：照明光源：1W S-LED

2	临床功能：

★2.1	*泪液蕨类试验：能正常显示泪液临床样本的显微图像；对图像进行观察、标记；记录诊断说明。能输出报告。

★2.2	*蠕形螨检查：能正常显示睫毛临床样本的显微图像；能对图像进行观察、标记；记录螨虫数量；记录诊断说明；能输出报告。

3	软件功能:

3.1	病例图像处理。

3.2	异常目标标注。

3.3	视频录制回放。

3.4	数据存储统计。

3.5	报告定制打印。

4	显示：1080P双屏实时显示。

5	目镜参数：

5.1	10X放大倍率，避免无效放大。

★5.2	18mm视场，满足快速观察需求。

5.3	屈光补偿实现双目系统清晰观察。

5.4	明亮视场舒适性好。

6	物镜参数

6.1	4X/10X/40X/100X消色差物镜。

6.2	至高600um的景深，满足清晰观察需求。

7	相机：5MP像素分辨率，清晰成像

8	调焦系统：

8.1	阻尼手感，舒适调节；

8.2	粗微动同轴调焦，微动0.002mm/格，升降范围25mm

9	移动载物台

9.1	双层活动平台，灵活调节，快速标物；

9.2	尺寸160 X 140mm；

9.3	移动范围74 X50mm；

★10	设备具有二类医疗器械备案或三类医疗器械注册证，适用范围有眼部适应症。

二	最低配置要求

1	三目显微镜  1台

2	显示平板    1台

3	数码摄像头  1台

4	电脑一体机  1台

5	升降工作台  1台

6	载玻片      1盒

7	盖玻片      1盒

8	防尘罩      1个

9	数据线、电源线   2套

10	鼠标键盘         1套

包13：红外辐射治疗装置

一、技术核心要求

1. 设备的额定电压和频率：220V，50Hz

2. 输入功率：900VA，允差5%

3. 输出功率：750W，允差5%

*4、治疗仪输出有效光谱波长范围：580nm～1400nm，符合人体透视窗口，可达皮下15-20cm。

5. 光源使用寿命可达5000小时，治疗结束无需冷却，可连续使用。

*6、治疗仪输出光强度与有效光斑直径：出光口光功率密度≥2600mW/cm²，距治疗仪输出窗口距离28cm光斑中心光功率密度400mW/cm²±15%，有效光斑直径≥25cm。

7. 治疗仪治疗时间设置：

a) 治疗仪单次治疗时间设置范围0min～99min，定时误差≤±2%。

b) 时间记忆功能：开机时，治疗仪显示上次治疗时设置的时间。

*8、采用红外滤光片与宽带通滤光片结合方式，可连续使用，无液体泄漏隐患。

9. 采用软启动技术，可以有效保护光源，延长光源寿命。

*10、设备采用电动升降结构，便于临床精准定位，垂直移动距离45cm±5%。

11. 治疗仪治疗头水平与竖直旋转角度≥90°，可针对不同部位照射，便于临床操作。

12. 配有距离指示杆：治疗仪由距离指示杆用于限定最小照射距离，27cm±5mm。

13. 治疗仪防倾倒保护功能，治疗仪倾倒时，治疗仪自动断电。

14. 温度保护功能：设备配备安全切断装置，当治疗中发生过热时，安全切断装置应能自动切断辐射器电源，停止红外辐照，而当辐射器冷却下来后，安全切断装置应能自动复位。

15. 设备采用彩色液晶触摸屏操作，画面清晰，操作方便。

16. 整机工作噪声≤60dB（A）

二、商务与服务底线

1. 保修：整机全免费保修期不低于3年。

2. 服务：报修后2小时内响应，24小时内上门（要求供应商在福建省内有服务能力）。

包14：磁刺激仪

一、技术核心要求

1.	设备用途：用于康复科开展神经功能调控与康复治疗，辅助改善运动及认知功能障碍。

2.	关键性能

（1）通道数：≥2通道，可支持序贯疗法

（2）刺激频率：≥80HZ

（3）最大磁感应强度：≥6T

（4）液冷散热系统，冷却液应无渗漏、无挥发现象

（5）线圈上具有强度调节按键与触发刺激按键，可调节刺激强度和触发刺激

（6）线圈支持热插拔，方便临床快速更换线圈

（7）无线运动诱发电位检查模块

（8）运动诱发电位检查模块采样率：≥100KHZ

（9）采用触屏一体机承载软件系统，非笔记本电脑，无跌落风险

（10）使用年限：≥10年

（11）具备导航系统升级能力，并可实现与脑电、心电等生理信号的评估与治疗一体化集成。

二、商务与服务底线

1.	保修：整机免费保修≥3年

2.	服务：福建省内售后点，报修2小时内响应、6小时内上门，故障7日内未解决提供备用机；终身维修，质保期外仅收配件成本费

包15：膈肌治疗仪

一、技术核心要求

1.	设备用途：用于康复科改善膈肌功能、辅助通气、促进撤机、治疗呼吸功能障碍等，包括但不限于慢阻肺、卒中后呼吸康复、脊髓损伤、ICU撤机困难患者。

2.	关键性能

（1）能保持较长时间治疗。

（2）刺激强度、脉冲频率、起搏次数可调节。

（3）无噪音。

（4）有提醒功能或警报提醒。

（5）使用年限：≥8年

二、商务与服务底线

1.	保修：整机免费保修≥3年

2.	服务：福建省内售后点，报修2小时内响应、6小时内上门，故障7日内未解决提供备用机；终身维修，质保期外仅收配件成本费

包16：经颅电刺激

一、技术核心要求

1.设备用途：用于神经康复治疗，通过经颅电刺激技术调控脑功能，辅助改善脑卒中、脑外伤等导致的运动、认知及语言功能障碍。

2.关键性能：

1.通道数：≥2通道，可同时治疗2名患者互不干扰。

2.传输方式： WiFi传输，传输距离≥15m，可通过WiFi发送电子处方并监控刺激器的实时状态。

3.刺激模式：≥5种刺激模式，需涵盖tDCS、tACS、tPCS、tRNS、CES等刺激模式。

4.tDCS模式性能要求：电流输出范围≥4000µA输出电流＞100µA时：误差：≤5µA。

5.tACS模式性能要求：电流输出范围≥4000µA，输出电流＞100µA时：误差：≤5µA。频率在1Hz~250Hz范围内可调，步进1Hz，误差：≤1%。

6.tPCS模式性能要求：电流输出范围≥4000µA，输出电流＞100µA时：误差：≤5µA；频率在1Hz~250Hz范围内可调，步进1Hz，误差：≤1%；脉宽在100µs~2500µs范围内可调，步进50µs，误差：≤3%。具有单双相切换输出功能。

7.tRNS模式性能要求：电流输出范围≥4000µA，频率在1Hz~250Hz范围内可调，步进1Hz，误差：≤1%。

8.CES模式性能要求：电流输出范围≥4000µA，输出电流＞100µA时：误差：≤5µA；脉冲群宽度：9s，误差：≤1%；脉宽：0.25s、0.5s、0.75s、1s，误差：≤1%。

9.电流控制：电流全程淡入、淡出时间均为15s，保证患者舒适度。

10.阻抗检测：tDCS模式下实时阻抗检测，在3kΩ～40kΩ范围内，阻抗检测误差：≤5%。

11.电子处方：内置专属定位示意图，治疗处方≥100个。

12.联合疗法：设备后期可增配同品牌训练软件，实现tES治疗和认知训练同步开展。

13.设备使用期限：≥8年。

二、商务与服务底线

1.保修：整机免费保修≥3年

2.服务：福建省内售后点，报修2小时内响应、6小时内上门，故障7日内未解决提供备用机；终身维修，质保期外仅收配件成本费