包1：牙片机（含辐射改造）

一、技术参数：

1、射线焦点：≤0.4mm。

2、管 电 压：70KV±10%。

3、管 电 流：2mA±20%。

4、整机重量：≤1.9Kg。

5、漏辐射率：1米处≤0.25mGy/h。

6、技术模式：采用高频X射线机技术，软射线更少，辐射更少。

7、曝光时间调节范围：最低单次曝光时间≤0.04S，最大单次曝光时间≥2S。

8、报警功能：具有故障自动检测，故障代码显示功能。

9、电池采用进口电芯动力电池，可使机器电压更加稳定。

★10、可选配移动支架，配遥控器使用。

11、具有童锁功能，防止误操作。

12、可实时查看拍片次数和总辐射剂量。

13、最低配置：主机1台，电源线1条，适配器1个，电池1个，限束器1个，遥控器1个。

14、报修60分钟内响应，可在24小时内上门服务。

15、质保期不少于5年，使用有效期不少于12年。

包2：膈肌治疗仪

一、技术核心要求

1.	设备用途：用于康复科改善膈肌功能、辅助通气、促进撤机、治疗呼吸功能障碍等，包括但不限于慢阻肺、卒中后呼吸康复、脊髓损伤、ICU撤机困难患者。

2.	关键性能

（1）能保持较长时间治疗。

（2）刺激强度、脉冲频率、起搏次数可调节。

（3）无噪音。

（4）有提醒功能或警报提醒。

（5）使用年限：≥8年

二、商务与服务底线

1.	保修：整机免费保修≥3年

2.	服务：福建省内售后点，报修2小时内响应、6小时内上门，故障7日内未解决提供备用机；终身维修，质保期外仅收配件成本费

包3：超声波治疗仪

一、技术核心要求：

1. 双通道输出，可适配2个治疗头。

2. 全数字≥4.3英寸触摸屏，只需两步即可开始治疗。

3. 高清彩色液晶显示屏，中文显示屏。

4. 连续波与调幅波输出1-10档位调节。

5. 频率：1MHz。

6. 有效声强：

调幅波模式：0.2-2W/cm2，可调。

连续波模式：2.5.W/cm2。

7. 精细调节声强0.1W/cm2。

8. 占空比20%、25%、33%、40%、50%、100%可调。

9. 有效辐射面积：5cm2±10%。

10. 功率输出：5W±10%。

11. 波束不均匀系数（RBN）：10。

12.单次治疗5-30分钟可调，剩余时间实时显示。

13. 内含25个临床常见疾病的标准处方，20个自定义处方设的固定处方带有治疗信息。

14.处方包含文字信息，人体彩图部位信息。

15.临界温度自动断开。

二、商务与服务底线：

1. 保修：整机全免费保修期不低于3年。

2. 服务：报修后2小时内响应，24小时内上门（要求供应商在福建省内有服务能力）。

3. 资质：产品须具备有效医疗器械注册证。

包4：脑循环治疗仪

一、技术核心要求：

1.适用范围：通过治疗电流刺激小脑顶核或肢体的神经，以起到改善脑部血液循环的作用，适用于以下疾病的辅助治疗：缺血性脑血管疾病、脑损伤性疾病、小儿脑瘫及上述疾病引起的肢体运动功能障碍；偏头痛。

2.主要构成：由一台主机、治疗主电极和治疗辅电极组成。

3.显示方式：液晶屏幕显示界面。

4.治疗功能要求：同时具备仿真生物电刺激小脑顶核（乳突穴）功能及仿真生物电刺激肢体肌肉神经系统功能。

5.输出路（线）数：2路（4线）仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）；4路（8线）仿生电刺激上、下肢。

6.定时功能：可在1-99min范围内设定所需时间。

二、商务与服务底线：

1. 保修：整机全免费保修期不低于3年。

2. 服务：报修后2小时内响应，24小时内上门（要求供应商在福建省内有服务能力）。

3. 资质：产品须具备有效医疗器械注册证。

包5：中频治疗仪

一、技术核心要求：

1. 外形：立式推车。

2. 产品尺寸：长52cm×宽45cm×高110cm，允差5%。

3. 使用电压：AC220V。

4. 按键：高档PVC 薄膜按键。

5. 屏幕指示：高亮白色背光光源，彩色LCD显示。

6. 外部熔断器：250V\2A。

7. 工作条件：

a) 环境温度范围：+10℃~+40℃。

b) 环境湿度范围：30%~75%。

c) 大气压力范围：700hPa~1060hPa。

d) 使用电源：交流电压额定值 220V ±22V，频率 50Hz ±1Hz。

8. 工作频率：2kHz~8kHz。

9. ▲额定功率：不大于60VA（出具省级第三方检验报告）。

10. 中频载波波形：双向对称方波。

11. 中频载波脉冲宽度：50μs~500μs，允差±10%。

12. 调幅度：25%、50%、100%，允差±5%。

13. 输出电流：在500Ω的负载下，频率≤1500Hz，每路最大输出不大于80mA；频率>1500Hz，每路最大输出不大于100mA。

14. 输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

15. 输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V

16. 运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。

17. 调制频率：0-150HZ。

18. 安全类别：Ⅱ类BF型康复理疗设备。

19. 输出强度：0~70VP-P。

20. 定时功能：30分钟，20分钟，10分钟可选。

21. 部位选择：头部、四肢、体穴、颈椎、腰部、肠胃，任意可选。

22. 处方选择：针灸、推拿、锤敲、按摩、揉搓、刮痧、综合治疗，任意可选。

23. 治疗温度：低温档~40度，中温档~50度，高温档~60度，任意可选

24. 组输出：3组电疗（药疗）输出，1组拔罐电疗复合输出。

25. 电疗药疗复合输出端口：可以电疗和药疗根据需要切换输出。

26. ▲拔罐电疗复合输出端口：可以在负压拔罐的同时进行治疗处方手法选择。（出具实物照片佐证）。

27. 语音导航：治疗拔罐全程有语音播报，语音按键可进行关闭和开启语音。

28. 输出波形：正弦波，方波，三角波，疏密波，脉冲调制波，间歇波，锯齿波，混合波十几种波等十几种波形。

29. 治疗处方：内置35个固定处方，也可自定义新处方。

30. 治疗结束有提示音，有语音导航功能。

31. 具备二类医疗器械注册证。

二、商务与服务底线

1. 保修：整机全免费保修期不低于3年。

2. 服务：报修后2小时内响应，24小时内上门（要求供应商在福建省内有服务能力）。

包6：红光治疗仪

一、技术参数要求：

1、使用方便、操作简单、安全耐用。

2、输出光功率大；光斑面积大；光功率密度大。

3、过热保护，使用安全可靠。

4、可适用于带有金属内外固定物的患者治疗。（LED光源主波长范围:580nm~680nm；LED光源中心波长:630nm±10%；单光源照射光斑面积:大于50cm2；单光源输出光功率:10w；光功率密度:210mW/cm2；治疗时间设置范围:10min~90min）

二、质量保证：

保修：整机全免费保修期不少于2年。（验收合格后算起始时间）

包7：微波治疗仪

一、技术参数要求：

1、使用方便、操作简单、安全耐用；

2、微波频率范围0.3GHz~30GHz，波长1mm~1m，属于医用范围；

3、圆形探头，微波输出采用连续波，适合肛肠外科使用。

二、质量保证：

1、保修：整机全免费保修期不少于2年。（验收合格后算起始时间）

包8：高频电刀

一、技术参数要求：

1、电切模式：纯切、混切1、混切2、混切3、切强凝、切柔凝、强凝切、柔凝切。

2、工作模式：八切四凝。

3、350W≤最大功率≤370W。

4、显示方式：液晶显示。

5、脚踏：双联脚踏。

6、具备功率峰值补偿系统(PPS)；存储组数：≥20组。

7、切凝联动功能具有时间调节功能，可根据实际需求调整电切、电凝的输出时间，可用按键分别调节工作时间（0.1S-90S）。

8、设备具备输出功率自测，可实时显示瞬时功率数值。

9、保修：≥3年。

包9：多功能转运车

一、技术参数要求：

1、手术转运车由车体 A，车体 B,带轮可移动床面，护栏，中控脚轮，导向轮，摇把，刹车脚踏 、盐水架、床垫、安全绑带等组成，带轮可移动床面可以沿着轨道在2个车体之间移动。

2、整床钢结构，塑料部分采用优质 ABS 及 PP材料。

3、对接后尺寸：≥3860mm 长×830mm 宽（长至两端摇手，宽至护栏两端）。

4、床面离地高度范围：640-920mm(±10mm)。

5、背部升降系统：上升角度：最高达到≥80度。

6、高低调节摇把：金属材质，不使用时，摇把可隐藏。

7、护栏板采用2片式，可升降及锁定。

8、转运床垫：面料防水，有拉链易于拆洗。

9、输液架插孔：至少在车头车尾带有对角输液架插孔。

10、每台转运车配置：2个可对接车体；2个可移动床面，2个活动床垫，2根输液杆，2条安全绑带，2个导向轮，8只≥6寸（15CM）的万向中控脚轮，轮子具有防锈、耐磨、轻音。

二、售后服务

1、质保期：≥3年。

2、服务：报修30分钟内响应，24小时内上门服务（要求供应商在福建省内有服务能力）。