项目1：便携式盆底治疗仪采购需求参数

产品基本信息：

- 产品注册为生物反馈治疗设备（II类），符合行业标准YY 0607-2007及YY/T 1095-2015的要求。

- 注册证的适用范围为：对患者表面肌电信号进行采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的辅助治疗。

- 设备配置同厂注册的一次性使用盆底功能训练探头、盆底功能训练探头，以及兼容理疗电极片，可保证产品稳定性。

- 具备专用探头真伪识别功能。

- 产品主要技术参数：

- 主机：集成一体式便携主机（肌电采集模块、电刺激模块、主控及显示单元集成在同一机箱内），更能保障产品的稳定性，且抗电磁干扰性能更好。

- 主机重量不超过3KG，更轻便易转移使用，多场景应用。

- *屏幕尺寸≥11.6英寸，高清液晶触摸屏，操作方便，可进行无线投屏来拓展显示。

- *可通过RJ45，Wifi等方式联网和共享数据，支持搭建数据管理中心。

- 4个电刺激/肌电采集独立通道，可采集信号，可输出电刺激。

- 屏幕上有刺激输出指示及电极脱落指示，机器上有刺激输出指示灯，电极脱落会自动暂停刺激输出。

- *采用电极阻抗检测技术，实现刺激电极脱落的实时智能判别，避免了电极脱落时产生的过压脉冲，更有效地提高了产品的安全性，并能提供证明文件。

- A/D采样率：≥8100Hz。

- 采样位数：≥16位。

- 肌电通频带：≥20Hz～500Hz (-3dB)。

- 肌电测量范围：0~2000uVp。

- 刺激电流强度：0-100mA范围内可调。

- *电刺激脉冲宽度：至少在20-1000μs范围内可调。

- 电刺激脉冲频率：至少在1-250Hz范围内可调。

- 差模输入阻抗≥10MΩ。

- 共模抑制比≥100dB。

- *治疗仪可输出单面波、双面波和交互波，并可输出多种组合治疗用波形。

- 数据和端口：支持有线以太网、无线通讯、蓝牙通讯等。

- 盆底治疗探头具有独立注册证（同厂家）和国家相关专利证书；

- 一次性评估探头具有独立注册证（同厂家）和国家相关专利证书；

- 理疗电极片有同厂家备案凭证，并且报名产品可以适用多厂家理疗电极片；

- 产品使用年限≥10年（提供相关佐证）

- 产品保修期≥3年。

- 保修期内，报修后2小时内响应，24小时内上门。

- 产品软件功能：

- 系统内置新手教程视频，方便治疗师随时了解设备操作。

- 设备自带扫码功能（避免外接扫码设备接触不良），支持快速录入患者信息。

- 系统支持盆底评估、盆底治疗、产后康复功能模块。

- 多种评估模式，内置快速评估、标准评估多种种评估方式，支持腰背痛评估、尿失禁（咳嗽）评估、性功能评估。

- 标准评估对盆底肌肉进行全面且标准化的评估，耗时约6分多钟。评估指标包括：前静息平均值，前静息变异性，快肌上升时间，快肌收缩最大值，快肌下降时间，综合肌平均值，综合肌变异性，慢肌平均值、慢肌变异性、后静息平均值、后静息变异性。

- 评估前可进行热身，进入不同评估阶段前有语音引导，以提高评估效果，评估语音引导功能可开启与关闭。

- 支持自动腹部肌电阈值，也可在评估和治疗中途对腹部肌电阈值进行手动调整，具备腹部肌电过高智能提示。

- 评估结束，系统自动生成评估报告，并根据患者实际情况智能推送治疗处方。

- 评估结束，系统自动对患者的肌力情况进行打分或评级，可计算腹部参与度。

- 评估报告模板支持自定义配置和编辑，包括盆底肌电图、腹部肌电图、POP-Q、病症、诊断与建议、注释、电子签名。

- 支持组合式治疗课程，同一个治疗课程可选择多个治疗模式，且治疗过程中无需干预。

- 治疗前支持预设电刺激参数，包括刺激强度、频率、脉宽、刺激波形等参数，并自动提示前次使用的刺激强度。

- 系统内置数十个治疗课程，支持自定义治疗处方，治疗时长可调整，最大支持设置120分钟；支持自定义课程，提高临床使用灵活性。

- 肌电触发电刺激支持自动阈值计算和手动调节阈值，满足不同患者阶段性治疗。

- 支持多种治疗模式，包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、肌电反馈训练、场景训练、多媒体训练。

- 支持双人产后康复，可分别独立进行操作，且产后康复带有电极贴图指引。

- 评估记录和治疗记录支持回顾查看，支持治疗前后评估数据对比，随时关注患者的治疗情况。

- 支持通过网络进行预约和预约管理，预约成功发送通知，方便患者复诊；支持本地离线预约，支持预约设置，包括预约周期、工作时段、最大预约人数、开放天数等。

- 内置多种问卷量表，多方位了解患者情况。

- 患者数据支持多个设备间的自动共享，实现跨地域数据管理。

- 可结合康复管理云平台使用，并进行数据同步，实现患者数据管理、患者预约、医院信息管理等功能。

- 信息管理功能，支持对数据进行查看、修改、查找、打印等操作，可进行工作量统计，便于后期数据分析。

- 支持软件及固件升级，软件支持在线远程升级。

项目2：盆底治疗仪采购需求参数

- 生物反馈治疗仪，采用生物反馈结合电刺激治疗原理，对患者盆底肌进行表面肌电信号采集、分析，并根据评估结果对患者选择适合的治疗方案，对神经肌肉等进行恢复和治疗，有效治疗各种尿失禁、盆腔器官脱垂、性功能障碍、慢性盆腔痛等盆底功能障碍性疾病，以及产后子宫复旧、腹直肌分离、乳腺疏通等患者进行产后康复治疗。

- 产品特点：

- 评估和治疗共有4个通道：4个肌电通道，可供2人多部位进行反馈治疗，多模式、联动治疗。根据医生需要进行选择。

- 多种评估方式：肌电评估，包括有标准肌电评估、2分半钟肌电筛查评估、肌电快速筛查评估；支持腰背痛评估、尿失禁（咳嗽）评估、性功能评估。评估过程中均有真人语音提示。支持可打印报告。

- 所有报告内容可依据医院秘需要自定义编辑细节。

- 筛查报告包括评估指标数值、参考值、肌电图、报告解读说明和治疗建议。系统自动对筛查的每个阶段进行打分。

- 腹肌参与报警功能：对盆底肌肉进行评估和治疗时，获取腹部肌电值，动作不规范时腹部肌电超限报警，并有评估报告中腹部参与度情况。

- *电刺激治疗波形分为三种：单向波、双向波和交互波。

- 系统内置6个大治疗方向，治疗方案不少于200多种治疗方案，包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、肌电反馈训练、场景训练，产后康复，多媒体训练等。

- 评估和治疗方案有视频操作指引，可以根据需要进行开启或关闭。

- 智能推送评估方案。评估过程中均有真人语音提示。采用肌电评估方式，肌电评估有标准肌电评估低于6分钟、简易肌电评估不低于2分20秒。

- 持自定义单个治疗课程，电刺激课程中可自定义各项输出参数如波形、频率脉宽等；生物反馈课程，可手动绘制任意生物反馈图形，实现个体化课程定制；多种刺激模式方案组合，设置后不需要退出可一次完成治疗。

- 多种阈值设置组合方式，智能、手动触发功能。

- *MVC模式，更合理进行力量训练。

- 可配置医院常用课程列表，方便快速选择治疗

- 多媒体训练有多种训练模型，可满足多种训练需求。

- *数据可以通过网络或云组建盆底中心共享数据，提高协作效率。

- 内置应急电源，意外断电后系统自动暂停治疗，保存病人正在进行的治疗信息，并报警声音提示。

- 电极脱落保护：在进行电刺激治疗的过程中，电极脱落时，刺激自动停止，避免电流对人体皮肤造成意外伤害。电极诊断功能：具有电极自动检测系统提示功能，诊断电极连接是否正常。

- 可在诊疗记录中预览评估报告，回放评估过程。支持进行多组已做过的治疗数据整理，形成趋势对比。

- 治疗界面显示信息：表面肌电波形及数据、定量分析值、电刺激阈值、最大值、最小值、平均值、电流刺激波形。

- 治疗过的方案会从课程列表中改变颜色并不可选，并将治疗的情况记录在病历中，方便查看对比患者的治疗情况。

- 一体化可移动台车整体设计（避免子机与主机连接不良），台车上有专用移动把手，治疗系统可以轻松在门诊、病区和康复训练区移动。

- *高清晰液晶显示屏，≥23.6英寸，可上下左右前后调整，并可360度旋转，同时方便医生操作和病人进行生物反馈治疗。白天黑夜模式，更加关注患者的眼睛，降低疲劳度。

- 配置专业的催乳电极片和镇痛电极片，可做催乳、小叶增生、术后镇痛、产后尿潴留、形体恢复等。

- *强大的预约功能，为医院和患者更好的管理时间，减少等待时间，提高治疗效率。

- *探头9针接口，稳固链接。

- 盆底治疗探头具有独立注册证（同厂家）和国家相关专利证书；

- 一次性评估探头具有独立注册证（同厂家）和国家相关专利证书；

- 理疗电极片有同厂家备案凭证，并且报名产品可以适用多厂家理疗电极片；

- 使用Win10系统，更安全可靠。支持一键开机和关机。

- 可配合同厂家的手持家用康复治疗仪，进行医院+居家治疗

- 支持数据共享，并支持通过网络或云组建盆底中心共享数据库，进行管理患者、查看统计数据，提高科室协作效率；支持联动盆底居家小设备，通过院端推送课程、编辑课程、查看数据，实现院端远程管理患者，提高医患粘合度。

- 技术参数：

- 4个独立生物反馈和刺激通道。

- EMG采集位数: 16位。

- EMG每个通道单独采集肌电信号，采样频率高,不低于2500Hz。

- 评估和治疗总共有四个通道：肌电信号采集通道4个，电刺激输出通道8个。

- EMG采集灵敏度：0-2000μV。

- 通频带通：20~500Hz。

- 电刺激输出电流强度可调范围：0-100mA，步长0.5mA。

- 电刺激输出电流频率可调范围：1-1000Hz，步长1Hz。

- 电刺激输出电流脉宽可调范围：20-1000μs，步长50μs。

- 电刺激持续治疗时间可调范围：2-60s，步长1s。

- 休息时间可调范围：2-120s，步长1s。

- 电刺激波形上升和下降时间可调范围：0-9.9s，步长0.1s。

- 产品使用年限≥10年（提供相关佐证）

- 产品保修期≥3年。

- 保修期内，报修后2小时内响应，24小时内上门。

项目3：磁刺激仪采购需求参数

- 一、产品名称：磁刺激仪

- 二、▲适应症：用于人体中枢神经和外周神经刺激，用于神经电生理检查。配合药物，用于心境低落、焦虑、失眠及性症状的辅助治疗。（提供注册证适用范围证明）

- 三、使用有效期、保修期和维修服务

- 产品使用年限≥10年（提供相关佐证）

- 产品保修期≥3年。

- 保修期内，报修后2小时内响应，24小时内上门。

- 四、技术参数

- （一）硬件

- 整机通过YY/T0994-2015磁刺激设备行业标准；

- 整机通过电磁兼容性EMC测试；

- ★冷却系统：风冷冷却技术，安全、无漏液风险、无需耗材和后期维护。非半导体风冷或循环液冷（提供检测报告）

- 主机不含液体；

- ▲标配圆形线圈和方形线圈（提供实物图片证明）；

- ▲标配运动诱发电位监测模块：双通道，均可测量阈值，也可用于在治疗中进行电生理安全监测。

- 无线通讯，减少束缚，便于临床操作；（提供实物图片证明）

- ★标配触控式一体机，操作简单， 一体机与工作站紧密固定，非笔记本直接放置在台面上，无跌落风险 ；（提供产品注册外观）

- 一体机通过CE电磁兼容性(EMC)认证，更安全；

- ★标配外置稳压电源，满足设备在复杂电压环境下的安全使用需求；（提供产品注册外观）

- 开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备；

- 设备生产厂家需取得专业认证机构认证的ISO13485 和 ISO9001 质量体系认证。

- 配备专用座椅，可根据临床治疗需求放平座椅。

- （二）主机技术指标

- 最大磁感应强度；6T;

- ▲输出脉冲重复频率：0.01Hz～60Hz 可调，允差±5%;1 Hz 以下步长0.01Hz,1Hz 以上步长1Hz;（提供检验报告）

- 脉冲上升时间：50 μs ±10μs;

- 脉冲持续时间：340μs   ±20μs;

- 磁感应强度最大变化率范围：40kT/s～80kT/s。

- （三）运动诱发电位监测模块技术指标

- 通道数：2通道；

- 触发同步方式：磁感应触发，触发同步时间≤100 μs;

- ▲数据传输方式：WIFI;（提供检验报告）

- 测量范围：1 μV～1000μV;

- 最小分辨率：≤2μV;

- 频率范围：20Hz～500Hz。

- （四）软件

- 上位机软件符合GB/T 25000.51软件产品质量要求与评价；

- 运动阈值及治疗方案自动记忆功能，减轻操作负担；

- 可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激(含TBS 模式)等多种刺激模式；

- 内置治疗方案库，多种临床方案供医生选择；

- 方案可自定义编辑，强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数可调；

- 刺激方案具有数字和图形两种展示方式，刺激线圈温度显示与控制保护，温度达到40℃自动停止输出；

- ▲治疗界面能够实时采集运动诱发电位，并提供图像和声音报警功能，以进行治疗过程中电生理安全监测；（提供彩页证明）

- 自动化报告生成与打印功能，也可根据需要自定义编辑；

- 患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存；

- 含波形设置、权限设置等多种自设功能，满足用户多种临床及科研需求。

项目4：注射泵采购初步参数

- 一、技术核心要求

- 1. 设备用途：明确注明可用于胰岛素、镇痛药、麻醉药等药物的精准、微量输注，支持普通注射模式与靶控输注（TCI）模式。

- 2. 关键性能

- （1）资质要求：须是第三类医疗器械，具备NMPA注册证。

- （2）注射精度：标称值应≤±2%，机械精度≤±1%，确保胰岛素等高风险药物的输注精准与安全。

- （3）注射速度范围：0.01–1900ml/h，最小步进≤0.01ml/h，可满足新生儿至成人的微量及快速推注需求。

- （4）适用注射器规格：应能兼容5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml等主流规格。

- （5）注射模式：不少于8种，至少包含速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式。

- （6）阻塞报警与压力释放：

- ①具备动态压力监测功能，可实时显示当前压力数值或压力状态；

- ②阻塞压力报警档位≥10档可调；

- ③具备阻塞后自动重启输液功能，短暂阻塞解除后无需人为干预即可自动恢复；

- ④阻塞报警时产生的丸剂量应≤0.2ml。

- （7）防意外Bolus设计：应具备机械式防意外丸剂量注入功能（如电动离合、压力自动释放等），加载注射器时可自动感应制动，防止意外推注。

- （8）药物库管理：可储存≥3000种药物信息，支持科室定制药物库。

- （9）历史记录：可存储≥1000条历史记录，便于用药追溯。

- （10）电池续航：内置锂电池，续航≥6小时，能满足急救转运需求。

- （11）整机重量：双通道≤3.0kg。

- （12）防水防尘等级：≥IPX3，满足临床清洁消毒需求。

- （13）使用年限：≥8年。生产日期必须为2026年。

- （14）能满足在不同规格的输液架上稳固固定。

- 二、商务与服务底线

- 1. 保修：整机全免费保修期不低于3年。

- 2. 服务：报修后2小时内响应，24小时内上门；故障72小时内无法修复的，须提供备用机。

- 3. 软件升级：软件终身免费升级。

- 4. 配件供应：设备停产后5年内保证配件供应。

- 5. 培训服务：免费提供现场操作培训，确保使用科室人员能正确使用设备。

- 6. 报价要求：按设备整机报价比价，同步提供配套耗材（若有）参考报价。

项目5：麻醉系统采购初步参数

- 一、技术核心要求

- 1.设备用途：用于手术室、胃肠镜室成人、儿童、新生儿吸入麻醉、机械通气，术中全程生命体征监测，开展全麻手术、无痛胃肠镜诊疗。

- 2.关键性能
（1）通气模式：标配 VCV、PCV 通气模式，支持升级 SIMV、PSV；
（2）监测项目：麻醉主机监测氧浓度、潮气量、气道压力、呼末 CO₂、麻醉气体浓度；配套监护仪标配 ECG、NIBP、SpO₂、TEMP、RESP、PR 六参数，双通道有创血压、主流 / 旁流两用呼末 CO₂，可分析 25 种心律失常，存储≥48 小时全息波形；
（3）回路与挥发罐：呼吸回路整体加热，配备皮囊支架；挥发罐具备压力、流量、温度三重补偿；
（4）显示屏：配套监护仪≥12 寸彩色高清显示屏；
（5）供电保障：麻醉主机内置锂电池，断电可持续稳定运行；
（6）报警功能：三级声光分级报警，异常自动弹窗提示，一键静音时长≤3 秒；
（7）拓展对接：支持 HL7 通用协议，可无缝接入医院 HIS 系统，支持兼容联动医用输注泵；
（8）使用年限：整机设计使用年限≥10 年。

- 麻醉机主机配置

- 麻醉系统主机 1 台

- 氧、空双气源组件 1 套

- 加热呼吸回路（带皮囊支架） 1 套

- 通用标准单罐位挥发罐底座 1 个

- 七氟醚蒸发器 1 个

- 辅助供氧流量计 1 套

- CPB Bypass 旁路组件 1 套

- 成人一次性麻醉附件包 1 套

- 麻醉机专用配套操作系统 1 套

- 内置备用锂电池 1 组

- 配套麻醉监护仪配置

- 插件式模块化监护仪主机 1 台

- 12 寸彩色显示屏 1 块

- 麻醉机一体式监护仪悬挂支架 1 套

- 成人心电导联线 1 条

- 成人无创血压袖带 1 个

- 成人指套式血氧探头 1 条

- 双通道有创血压监测模块及配套附件 1 套

- 体温监测探头 1 个

- 主流 / 旁流两用呼末 CO₂监测模块 1 套

- 设备电源线、操作手册 1 套

- 二、商务与服务底线

- 保修：整机原厂免费保修期不低于 2 年。

- 服务：故障报修 2 小时内响应，24 小时工程师上门；厂家每年免费开展 2 次整机安全性能检测。

- 报价要求：麻醉系统整机成套报价比价，同步提供周期性损耗配件、一次性麻醉管路耗材参考报价。

项目6：眼表综合分析仪技术参数

- 具备三种光源：近红外光源波长：845nm；蓝光波长：470nm；白光光源；

- 彩色相机分辨率： <50um

- 近红外增强型相机分辨率： <70um

- 内置3套问卷：软件内置3套问卷调查（中国干眼问卷、DEQ-5、OSDI）

- ★非侵入式泪河高度测量：具备自动测量，可自动标记完整泪河轮廓，可任意测量多个点位，输出平均值，精确到0.01mm。

- ★非侵入式泪膜破裂时间分析：可测得首次破裂时间、平均破裂时间、显示分区域显示破裂时间，

- 泪膜破裂时间曲线图：能够显示泪膜破裂时间及破裂占比趋势图。

- 具有防误差功能：眼球晃动，闭眼等不会影响到实际检测结果。

- 脂质层分析：可做出5种分级，自动分析确定等级，并给出厚度参考数值。

- 眼红分析功能：自动计算球结膜充血比例，具备图像增强功能，并完成自动分级，避免手动分级误差。

- 不完全闭眼分析：可利用高频率相机捕捉闭眼程度，自动计算不完全闭眼比率，视频支持变速回放。

- 睑缘拍摄：支持视频、照片方式拍摄，自由切换，可多角度，多范围观察并描述睑缘开口、堵塞等情况。

- 睑板腺拍摄：具备增强对比功能，自动计算缺失面积，定量分析缺失比例，支持拖动修改缺失比率。

- 荧光素染色分析：具备高效滤光技术。分析采用荧光素染色12分法，将拍摄后角膜图像分为4个象限。

- 报告一键查看：各检查项目完成即自动AI生成报告，无需刻意选择和保存，报告排版有多种报告排版可供用户选择。

- 具备语音导航功能：检查过程中可自动依据检查项目语音播报并提醒患者注意事项，且具体播报内容支持自定义修改。提升患者配合度，降低操作沟通成本，提升患者检查体验。

- 具备报告模板自定义：能够支持客户依据需求自行设定报告版式个性化展示内容等，便于患者沟通和教育，增强患者满意度。

- 自动量化分析：非侵入式泪膜高度测量、非侵入式泪膜破裂时间分析、眼红分析、脂质层分析、睑板腺分析、不完全闭眼分析。

- ★具备快速合并测量功能：一次检查，NIBUT 与泪河高度同步自动分析标注测量结果；眨眼分析、脂质层量化分析、眼红分析同步自动分析测量结果

- 具备数据批量分析功能：软件应支持数据批量分析功能，方便进行历史数据研究分析，并支持一键导出表表格，表格内容应包含患者信息、检查信息、各项检测结果、睑板腺图片、泪河图片等。

- 具备随访功能：应支持同一患者随访检查，自动进行前后两次检查报告的对比分析，生成趋势报告。

- 具有操作便捷属性：全项检查过程中无需更换镜头、切换光源、调整倍率等动作即可完成所有干眼检查。

- 配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干眼检测仪主机 | 1 |
| 2 | TYPE-C转TYPE-A USB3.0线缆 | 1 |
| 3 | 干眼检测仪电源连接线 | 1 |
| 4 | 干眼检测仪电源适配器 | 1 |
| 5 | 干眼检测仪防尘罩 | 1 |

项目7：病房负压站改造服务采购需求

一、项目总体概况

本项目为医院病房负一楼负压站改造服务采购，服务方对负压站房原有老旧设备拆除、新设备供货及安装、站房改造（管道连接、阀门、电线电缆及施工）及系统调试验收等全部工作。

项目要求采用油润滑旋片式真空泵（油泵），整套设备系统需满足全院800张常规病床日常使用需求，预留冗余设计，适配最高1000张病床运行工况，可保障全院各病区、ICU、手术室、消化内镜室等重点区域24小时不间断、稳定安全负压吸引作业。所有供货设备、安装工艺、系统配置需适配项目所在地气候环境，确保设备可以长期稳定连续运行，项目整体符合国家现行法律法规、医用气体行业标准及特种设备安全规范。

二、设备技术参数及功能要求

（1）油润滑旋片式真空泵

- 采用多机组冗余配置，供应商需在报名材料中明确标注机组几用几备配置方案，满足全负荷不间断运行需求，单一设备故障不影响整体系统供气。

- 机器运行时应当低噪音、无剧烈震动，机房运行噪音≤80dB(A)，适配机房全天候长期连续运行工况。

- 报名方需明确标注单台设备额定功率、单台标准抽气量、泵体使用有效期。负压站房内所有真空泵总装机功率≤33kW，单台设备标准抽气量＞260m³/h。

- 泵体带油气分离结构，可有效杜绝管路痰液水汽、冷凝水、气溶胶废液混入管网，仅干燥气体进入真空泵内部，避免润滑油乳化、泵体锈蚀、部件老化损坏等问题。泵体入口标配手动切断阀门，便于后期设备检修、维护、单机启停操作，不影响整套系统运行。

5. 每台真空泵配置独立启停控制开关，支持独立运维。

- 具有保养提醒报警功能。

- 真空负压机组具备医疗器械注册证，符合国家医用负压设备相关安全标准，适配手术室、ICU等特殊区域使用，配置防回流装置，避免污物回流倒灌，规避交叉污染。

（2）控制柜控制系统（即PLC）

- 当控制柜控制系统（即PLC）出现故障或触摸屏控制器出现故障无法运行，切换到应急模式下，真空负压机组具备正常启动运行功能。

- 任意单台真空泵故障、检修停机时，其余机组可无缝接替运行，保障负压供气不中断。

- 具备双重压力监测，不锈钢压力传感器及数显真空开关，压力调节范围可调，需标注压力可调区间。

- 具备声光报警装置。

- 具备低压/超压/故障报警。

- 可人工分配或智能分配每台真空主机运行时间。

- 具有断电自动恢复启动功能和应急启动功能。

- 预留通讯接口、网络端口，可选用手机APP或电脑端实施监测，对站房设备进行24小时全方位监测与报警。

- 具备排气收集瓶，脚轮及减震底座。

- （3）负压真空罐

- 配备真空检测罐，碳钢材质，带真空取样口，可实时监测罐内负压状态，需标注配置数量、单台容积和罐体使用有效期。

- 配置真空罐，碳钢材质，每个罐体都需带有真空压力表、压力传感器、排污阀、安全阀，超压自动泄压，压力实时监测，内外防腐防锈处理，耐医用腐蚀气体，符合特种设备安全标准，需标注配置数量、单台容积和罐体使用有效期。

（4）集污罐

- 配置医用集污罐，不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁、适配医用污物收集工况，需标注配置数量、单台容积和罐体使用有效期。

- 罐体带有观察窗，可查看内部污物存量，配套手动排污阀，可定期排污、清洁维护，有效截留系统管路废液、污物，保护后端真空泵及管路系统。

- （5）真空泵除菌过滤装置和排气口消毒灭菌装置

- 每台真空泵配套一套独立除菌过滤装置，采用不锈钢外壳，耐腐蚀、易拆装、便于滤芯更换。

- 具有滤芯性能监视功能，可实时监测滤芯状态，及时预警更换。

- 提供真空泵除菌过滤装置的使用有效期、细菌过滤杀灭率和检测报告。

- 医用真空泵排气口增设一套消毒灭菌装置，需标注设备处理量、额定功率等设备关键信息，提供消毒灭菌装置的使用有效期、设备灭菌方式和设备灭菌效果检测报告。站房机组排气口需预埋管道经灭菌器至室外。

- 完整提供站房内全部需定期更换的灭菌、过滤类耗材明细清单，清单包含：耗材名称、生产厂家、规格型号、安装位置、安装数量和更换周期，作为终身免费更换服务执行依据。

（6）阀门及管路配套组件

- 配置一个分气缸，不锈钢材质，带真空压力表和排污阀，需采用冗余扩容设计，预留管路接口及安装空间，结构布局可适配医院新增负压终端区域的扩容需求。

- 按需配备电磁阀、止回阀、手动球阀、安全阀、排污阀等各类阀门。

- 管路防腐蚀、洁净无杂质，密封性良好，无漏气、无泄压，适配医用气体标准。

- 整套设备及管路系统做整体接地处理，符合医用电气安全规范，杜绝静电、漏电风险。

三、商务服务要求

- 整机含配套站房设备整体（含灭菌、过滤类耗材等各类保养、定期更换耗材）质保期不少于2年，质保期内免费维修、免费更换非人为损坏配件。

- 真空泵除菌过滤装置、排气口消毒灭菌装置的使用有效期内，其配套需定期更换的灭菌、过滤耗材提供免费更换服务。

- 在真空泵除菌过滤装置和排气口消毒灭菌装置的质保期内，提供整机配套需定期更换的灭菌、过滤类耗材，设备质保期内提供终身免费更换服务。

- 售后响应：7*24小时全天候服务，常规故障报修后30分钟内响应，24小时内到场处置，紧急故障重大故障报修后30分钟内响应，4小时内到场抢修。

- 质保期内每月提供1次免费上门巡检服务，排查设备隐患、清理过滤器、检查润滑油状态，保障设备稳定运行。

- 设备安装调试完成或医院管理人员发生变动后，免费为医院后勤人员、设备运维人员提供操作、日常维护、故障排查培训，确保人员熟练操作。

- 提供站房设备参考平面布局图，精准标注设备安装位置、管路走向、关键尺寸。场地平面图详见公告附件链接（可下载）。

- 项目包含负压站房室内环境改造作业，要求室内墙面粉刷施工，地面处理后达到平整标准，地面材质不限，水泥地面、瓷砖地面等均满足使用要求。